## Sheet1
测试名称 | 测试方法 | 测试目的 | 测试数量 | 测试结果 | 问题描述 | 问题截图 | 解决方案 | 负责人 | 是否解决 | 问题重现1 | 解决方案 | 是否解决
用户方案选择 | 配制试验方案，使用用户界面进行测试 | 方案运行正常 | 100次 | × | 流程逻辑错误，点击down，界面显示down，实际运行位置为up | C:\Users\yumei\Pictures\Saved Pictures\main-arrayer.png | 软件BUG，进行软件修改 | 王寄竹 | √
状态栏显示
DP tips lock | 手动松开DP重新安装锁紧 | 松开/锁紧正常显示 | 10次
Heating Film | 手动直接更改膜的数量 | 显示正常 | 2次
dd H2O Normal | 更改水箱中的水量进行swagger读取测试 | 测试水箱三个状态正常且不影响其他水箱状态 | 3次
Waste H2O Normal | 更改水箱中的水量进行swagger读取测试 | 测试水箱三个状态正常且不影响其他水箱状态 | 3次
Wash solution | 更改水箱中的水量进行swagger读取测试 | 测试水箱三个状态正常且不影响其他水箱状态 | 3次
Sealing Temperature | 软件监控温度变化以及显示状态 | 测试热封温度显示是否正常 | 1小时
DJ1 Air pressure | 更改/监控气压状态以及显示状态 | 测试DJ1气压显示是否正常 | 4次
DJ1 Container | DJ1储水罐进行充水和排水操作 | 测试DJ1储水罐显示是否正常 | 3次
DJ4 Air pressure | 更改/监控气压状态以及显示状态 | 测试DJ4气压显示是否正常 | 4次
DJ4 container | DJ4储水罐进行充水和排水操作 | 测试DJ4储水罐显示是否正常 | 3次
Air compression
用户方案测试
全方案测试 | 配制所有部件全部参与方案（包括清洗，全部是使用up，wash点亮） | 保证软件在方案流程配制中没有BUG | 2次
| 配制所有部件全部参与方案（包括清洗，全部是使用down，wash不点） | 保证软件在方案流程配制中没有BUG | 2次
单独方案测试 | 配制单独DP运行方案（扫码、清洗） | 保证软件在DP单独使用时没有BUG | 2次
| 配制单独DP运行方案（扫码、不清洗） | 保证软件在DP单独使用时没有BUG | 2次
| 配制单独DJ1运行方案（扫码、只加DJ1、清洗） | 保证软件在DJ1单独使用时没有BUG | 2次
| 配制单独DJ1运行方案（扫码、只加DJ1、不清洗） | 保证软件在DJ1单独使用时没有BUG | 2次
| 配制单独DJ4运行方案（扫码、只加DJ4、清洗） | 保证软件在DJ4单独使用时没有BUG | 2次
| 配制单独DJ4运行方案（扫码、只加DJ4、不清洗） | 保证软件在DJ4单独使用时没有BUG | 2次
| 配制单独热封运行方案 | 保证软件在热封单独使用时没有BUG | 2次
Operation
Sealing Temperature | 手动更改set-temperature数值 | 能够更改成功 | 2次
Heating Film | 手动更改膜的数量 | 能够更改成功 | 2次
DP tips | 点击lock/unlock | 能够点击成功 | 2次
wash | 点击DJ1、DJ4、DP | 能够进行正常清洗 | 2次
调试运行界面
DJ1参数设置
重复次数设置 | 重复2次、1次 | 5个操作一起测试，确保能够完成对应参数设置 | 2次
单次吸液喷PCR板数 | 设置参数为2、1
预喷次数 | 10、0
吸液使能 | 使能开、关
DJ1清洗 | 使能开、关
DJ4参数设置
重复次数设置 | 重复2次、1次 | 5个操作一起测试，确保能够完成对应参数设置 | 2次
单次吸液喷PCR板数 | 设置参数为2、1
预喷次数 | 10、0
吸液使能 | 使能开、关
DJ4清洗 | 使能开、关
样板移动
样品盘位置
运行到取板位 | 输入不同位置进行移动 | 能够准确移动到目标位 | 2次
运行到扫码位 | 输入不同位置进行移动 | 能够准确移动到目标位 | 2次
运行到吸液位 | 输入不同位置进行移动 | 能够准确移动到目标位 | 2次
单独运行样品盘 | 输入固定位置运行 | 不漂移且扫码正常 | 10000次
PCR板托盘移动
运行到取放位 | 输入不同位置进行移动 | 能够准确移动到目标位 | 2次
运行到扫码位 | 输入不同位置进行移动 | 能够准确移动到目标位 | 2次
运行到DJ1位 | 输入不同位置进行移动 | 能够准确移动到目标位 | 2次
运行到DJ4位 | 输入不同位置进行移动 | 能够准确移动到目标位 | 2次
运行到DP位 | 输入不同位置进行移动 | 能够准确移动到目标位 | 2次
运行到热封位 | 输入不同位置进行移动 | 能够准确移动到目标位 | 2次
单独运行PCR板托盘移动 | 输入固定位置运行 | 不漂移且扫码正常 | 10000次
Head移动
DP 吸液准备位 | 点击运行 | 能够准确移动到目标位 | 2次
DP加样准备位（1号孔位） | 点击运行 | 能够准确移动到目标位 | 2次
DP清洗准备位 | 点击运行 | 能够准确移动到目标位 | 2次
DJ4吸液准备位 | 点击运行 | 能够准确移动到目标位 | 2次
DJ4清洗准备位 | 点击运行 | 能够准确移动到目标位 | 2次
DJ1吸液准备位 | 点击运行 | 能够准确移动到目标位 | 2次
DJ1清洗准备位 | 点击运行 | 能够准确移动到目标位 | 2次
DJ1喷液准备位 | 点击运行 | 能够准确移动到目标位 | 2次
单独运行Head移动
运行DJ1吸液 | 只进行DJ1吸空气柱、吸液、长喷 | 能够连贯执行且位置不偏移 | 10000次
运行DJ4吸液 | 只进行DJ4吸空气柱、吸液、长喷 | 能够连贯执行且位置不偏移 | 10000次
运行DP吸液 | 只进行DP吸液、喷出 | 能够连贯执行且位置不偏移 | 10000次
预喷DJ1 | 从DJ1吸液抬起的位置运行到预喷位置进行预喷动作并完成 | 能够连贯执行且位置不偏移 | 10000次
预喷DJ4 | 从DJ4吸液抬起的位置运行到预喷位置进行预喷动作并完成 | 能够连贯执行且位置不偏移 | 10000次
单独进行DJ1喷液动作 | 从预喷动作开始进行DJ1喷液完 | 能够连贯执行且位置不偏移 | 10000次
单独进行DJ4喷液动作 | 从预喷动作开始进行DJ4喷液完 | 能够连贯执行且位置不偏移 | 10000次
单独进行DP加样动作 | 从DP吸液完位置开始进行加样并完成后抬起（4种加样方式） | 能够连贯执行且位置不偏移 | 10000次
单独进行DJ1清洗动作 | 从DJ1喷液完的位置运行到清洗位置并完成清洗并抬起 | 能够连贯执行且位置不偏移 | 10000次
单独进行DJ4清洗动作 | 从DJ4喷液完的位置运行到清洗位置并完成清洗并抬起 | 能够连贯执行且位置不偏移 | 10000次
单独进行DP清洗动作 | 从DP加样后位置运行到清洗位置并完成清洗并抬起 | 能够连贯执行且位置不偏移 | 10000次
单独进行松开锁紧 | 在正常能够吸液喷液验证后运行n次松开锁紧 | 能够连贯执行且不漏液 | 10000次
热封块下压测试 | 先正常封膜然后反应板托盘移动到热封位，温度设置为10℃，取掉膜，进行不断下压测试，n次后进行热封测试 | 能够连贯执行且n次后封膜正常不煮漏 | 10000次
横切刀出刀测试 | 正常热封后反应板托盘放置板子位于热封位进行不断出刀动作 | 能够连贯执行且位置不偏移不撞刀螺丝不松 | 10000次
竖切刀出刀测试 | 正常热封后进行不断竖切刀动作，n次后进行热封预切 | n次后能够正常预切不卡刀 | 10000次
热封电机测试 | 正常热封后进行添加负载空转 | n次后能够正常热封 | 10000次
开机测试 | 手动点击开机 | 能够正常开机初始化且不报错 | 100次
待续 | 。。。